石狮市市场监督管理局

行政处罚决定书

狮市监处罚〔2024〕9003号

当事人：石狮市能旗海鲜商行

主体资格证照名称：石狮市能旗海鲜商行

统一社会信用代码：92350581MA331M3U5N

经营场所：福建省泉州市石狮市祥芝镇大堡宝狮路2号

经营者：陈能旗

联系电话：**********

身份证号码：***********

2024年1月25日，我局执法人员依法对位于福建省泉州市石狮市祥芝镇大堡宝狮路2号的石狮市能旗海鲜商行进行检查，执法人员现场在当事人的经营场所内发现当事人在用销售海鲜的1台博海牌台式电子秤未张贴强制检定标签，经计量所工作人员现场检定，发现当事人在用的这台电子秤为不合格的计量器具。当事人使用不合格的计量器具的行为涉嫌违反了《中华人民共和国计量法》第九条第一款及《中华人民共和国计量法实施细则》第二十二条的规定，经报批，执法人员依法对上述物品实施扣押行政强制措施。为进一步查清事实，我局即日依法予以立案调查。

经查，当事人于2023年5月份从石狮市宝岛路45号（赛特医院往湖东方向）一家叫做聚得利电子秤的商家那里购进该台电子秤，购进价格为***元，购进时当事人并未索要相关进购票据。该台电子秤上贴有相关信息标签“聚得利电子秤，电话：0595-88715080、13959785291，地址：石狮市宝岛路45号（赛特医院往湖东方向）”。该台电子秤经石狮市质量计量检测所检定并出具检定结果通知书【证书编号：（SS）JD011/24-FM00001号】，检定结果为该秤“单价1”～“单价8”等按键存在改变称量示值的功能，该功能影响了电子秤计量性能的准确可靠，检定结论为不合格。当事人使用该电子秤销售海鲜均为零售，销售过程未记账,无法提供销售票据，违法所得无法计算。

上述事实，主要有以下证据证明：

1. 当事人提供的营业执照、身份证复印件，证明当事人的基本情况；

2、现场检查笔录和现场照片，证明：当事人的现场经营情况；

3、执法人员对当事人制作的询问笔录，证明：当事人使用不合格的计量器具的具体情况；

4、石狮市质量计量检测所出具的检定结果通知书【证书编号：（SS）JD011/24-FM00001号】，证明：当事人使用的电子秤经检定为不合格计量器具的事实。

2024年01月29日，本局向当事人送达了《行政处罚告知书》（狮市监罚告〔2024〕9003号），告知当事人拟对其作出“责令当事人立即改正使用不合格的计量器具的违法行为，并作如下处罚：对在扣的不合格的电子秤1台予以没收，处罚款人民币500元 。”行政处罚的内容及事实、理由、依据和依法享有的陈述、申辩的权利，当事人在法定期限内未提出陈述和申辩意见。

当事人使用不合格的计量器具的行为违反《中华人民共和国计量法》第九条第一款“县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。未按照规定申请检定或者检定不合格的，不得使用。实行强制检定的工作计量器具的目录和管理办法，由国务院制定。”及《中华人民共和国计量法实施细则》第二十二条“任何单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印、证或者超过检定周期以及经检定不合格的计量器具。……”的规定，构成了使用不合格的计量器具的违法行为。

鉴于当事人违法行为轻微，社会危害性较小，符合《福建省市场监督管理局关于行政处罚裁量权的适用规则》第十一条第（二）项从轻处罚的情节。参照《福建省市场监督管理系统适用<中华人民共和国计量法实施细则>行政处罚裁量基准》JLXZ-7从轻情节违法情节，可对当事人处600元以下的罚款。

依据《中华人民共和国计量法》第二十六条“使用不合格的计量器具或者破坏计量器具准确度，给国家和消费者造成损失的，责令赔偿损失，没收计量器具和违法所得，可以并处罚款。”和《中华人民共和国计量法实施细则》第四十六条“使用不合格计量器具或者破坏计量器具准确度和伪造数据，给国家和消费者造成损失的，责令其赔偿损失，没收计量器具和全部违法所得，可并处2000元以下的罚款。”及《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款“行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为。”的规定，本局决定责令当事人立即改正使用不合格的计量器具的违法行为，并作如下处罚：

对在扣的不合格的电子秤1台予以没收，处罚款人民币500元 。

以上款项合计人民币伍佰元整，当事人应当在接到本行政处罚决定书之日起十五日内，根据非税收入缴款通知书上的缴款渠道（代收银行网点、手机银行、网上银行、支付宝、微信等）缴交罚没款，到期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。

当事人如不服本行政处罚决定，可以在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向石狮市人民政府申请行政复议，也可以在六个月内依法向泉州市洛江区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

石狮市市场监督管理局

2024年2月5日

（市场监督管理部门将依法向社会公开本行政处罚决定信息）